Метод калибровки

1. Включите весы. дождитесь окончания процесса самопроверки, нажмите клавишу [SET], чтобы провести калибровку.

1. Настройки деления:

Дисплей показывает [d ---- 1], Нажмите [SET], чтобы выбрать цифры 1, 2, 5, 10, 20, нажмите [Tare], чтобы подтвердить свой выбор.

Показать [d ---- 1]

Показать [d ---- 2]

Показать [d ---- 5]

Показать [d ---- 10]

Показать [d ---- 20]

Например, когда отображается [d ---- 1], нажмите [Tare], значение деления будет установлено на 1 и автоматически введите десятичную точку

2. Установка десятичной точки:

Дисплей [do7 = 3], Нажмите [SET], чтобы выбрать цифры 0, 1, 2, 3, 4, Нажмите [Tare] чтобы подтвердить свой выбор.

Дисплей [do7 = 0] 0

Дисплей [do7 = 1] 0.0

Дисплей [do7 = 2] 0.00

Дисплей [do7 = 3] 0.000

Дисплей [do7 = 4] 0.0000

Например, когда отображается [do7 = 1], нажмите клавишу [Tare], десятичная точка будет установлена ​​на 0.0

Дисплей [Zero 0.5] Нажмите [SET], чтобы выбрать цифры [0,5,1,0,1,5,2,0,2,5,3,0,3,5,4,0,4,5,5,0] Нажмите клавишу [Tare] чтобы подтвердить свой выбор.

Показать [Zero 0.5]

Показать [Zero 1.0]

Показать [Zero 1.5]

Показать [Zero 2.0]

Показать [Zero 2.5]

Показать [Zero 5.0]

Например, когда отображается [Zero 0.5], нажмите клавишу [TARE], диапазон нулевой отметки будет равен 0,5 (например, 0,1 г диапазона обнуления 0,05 г)

и автоматически введите максимальное значение настройки взвешивания.

3. Максимальные параметры взвешивания:

Окно чередуется с «FULL» и «Max. Weighing»

Дисплей [FULL] Нажмите клавишу [SET], чтобы войти в состояние цифрового набор.

Нажмите [SET], чтобы выбрать цифры 0-9, нажмите клавишу [TARE], чтобы перейти к выбору позиции цифрового ввода, пока не будет достигнуто максимальное значение взвешивания, нажмите клавишу [TARE], чтобы отобразить [0 0 0 0 0 0], первая цифра будет мигать. Подтвердите, автоматически введите следующий параметров.

Нажмите клавишу [TARE], чтобы перейти к следующей цифре. Нажмите клавишу [SET], чтобы перейти к цифре 3, нажмите клавишу [TARE], пока цифра не перестанет мигать и автоматически введите нулевую точку. [0 3 0 0 0 0] Состояние калибровки. (Показывает «LOAd» и последний калиброванный вес)

Введите статус калибровки диапазона.

В окне отображается «LOAd» (поочередно отображается «LOAD и последний калиброванный вес»)

Дисплей [LOAd] Поместите вес на платформу взвешивания, нажмите клавишу [SET], чтобы ввести входное состояние.

Дисплей [0 0 0 0 0 0] Первая цифра мигает Нажмите клавишу [SET], чтобы изменить 0-9, нажмите клавишу [TARE], чтобы перейти к выбору цифрового входа до появления нужной цифры, нажмите клавишу [TARE]. Убедитесь, что мигание цифр отсутствует, калибровка завершена.

Нажмите клавишу [TARE], чтобы перейти к следующей цифре. Нажмите клавишу [SET], чтобы перейти к 1, нажмите клавишу [TARE], чтобы перейти к следующей позиции. Нажмите

[SET], чтобы изменить цифру на 5, нажмите клавишу [TARE], пока не закончится калибровка мигающего сигнала.